中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验站真空自动化控制系统 | - 数量：2套（计量线站与散射线站各一套） - 计量线站技术要求： （1）加装一套CF150低温泵（仅冷头，利用现有压缩机实现1拖2）； （2）加装3台CF150气动插板阀； （3）加装手动角阀2个、气动角阀4个； （4）加装薄膜复合规1只、流量计1台； （5）加装控制柜1套，包含PLC硬件，带有触摸式操作屏，界面有当前真空与设备状态显示； （6）新购置的低温泵、插板阀、角阀以及现有的干泵、分子泵、真空规做自动化控制，实现一键抽真空或破真空，能够以正确顺序启动或关闭泵与阀门，且具备异常状态停机报警功能； 现有设备如下：①EDWARDS nXR50i 罗茨泵 两台；②EDWARDS nEXT730D 分子泵 两台；③安捷伦 IMG-100 冷规+XGS600真空计 一套。 （7）抽破真空速率控制，提供快速（>110Pa/s）和慢速（<40Pa/s）两个通道； （8）采用氮气瓶破空，加装气体过滤器一套（0.01um）。 - 散射线站技术要求： （1）加装手动角阀1个、气动角阀4个； （2）加装薄膜复合规1只、流量计1台； （3）加装控制柜1套，包含PLC硬件，带有触摸式操作屏，界面有当前真空与设备状态显示； （4）新购入的气动角阀、流量计与现有机械泵、分子泵、插板阀、真空规做自动化控制，实现一键抽真空或破真空，能够以正确顺序启动或关闭泵与阀门，且具备异常状态停机报警功能；现有设备如下：①EDWARDS nXR40i 罗茨泵 1台；②EDWARDS nEXT1230H 分子泵 1台；③EDWARDS WRG-S 14.5-36v 2W 全量程规 1个；④VAT CF200气动插板阀 10844-CE44-0005 1个 （5）抽破真空速率控制，15分钟完成破空； （6）采用氮气瓶破空，加装气体过滤器一套（0.01um），目标压力可设。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：2026年12月15日之前。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；货到验收合格后支付合同总价的60%。 验收指标及验收要求：实现上述技术指标，则同意验收。 保修及售后服务：保修期2年，售后24小时响应。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：