中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	激光器
信号源

	一套激光器信号源，满足以下需求：
1) 中心波长：800±5nm
2) 重复频率：79.33MHz
3) 平均功率：≥300mW
4) 功率稳定性：≤0.25%rms（8h）
5) 光谱形状：类高斯
6) 偏振态：水平线偏振，＞100：1
7) 发散角：<1.5mrad
8) 光束直径（1/e2）：1±0.3 mm
9) 具备锁相功能
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后5个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：签订合同后支付合同总金额50%作为预付款，交付安装验收后支付合同金额50%
[bookmark: _GoBack]验收指标及验收要求：出厂前提供全部技术参数的测试结果，到达采购方现场后，供货方提供安装服务并协助采购方进行以下指标测试：
1) 中心波长：800±5nm
2) 重复频率:79.33MHz
3) 平均功率：≥300mW
4) 功率稳定性：≤0.25%rms（8h）
5) 光谱形状：类高斯
6) 具备锁相功能
保修及售后服务：
1. 提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除；
2. 质保期内，卖方接到买方故障信息后在6小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。
3. 质保期外，卖方接到买方故障信息后在12小时内予以响应，并在72小时内到达买方现场，排除故障，更换损坏零件和服务。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，充足的备件供应. 
4. 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
