中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电流放大器
	采购8套电流放大器，每套电流放大器具体技术参数要求如下：
	技术参数

	跨阻增益（V/A）
	七档，分别为105、106、107、108、109、1010、1011

	最大带宽
	≥500 kHz

	最快上升时间（10%-90%）
	≤700 ns

	等效输入噪声电流
	≤13 pA

	增益误差
	≤±1%

	频响平坦度
	≤0.1 dB

	供电电压
	±15 V

	控制接口
	兼容TTL/CMOS



	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月内
付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的30%；（2）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的70%。
验收指标及验收要求：提供出厂报告。 
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
