中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线站机械加工件 | 名称; 数量; 主要参数. CF63焊接波纹管; 5; 304不锈钢材质；长度据光束线BPM前后位置确定，自然长度100~150mm；含可装卸固定支杆；超高真空适用；极限真空≤5×10-8 Pa；漏率≤5×10-12 Pa·m3/s. CF35焊接波纹管; 1; 304不锈钢材质；自然长度 100mm（按CF63六通尺寸确定）；含可装卸固定支杆；超高真空适用，极限真空≤5×10-8 Pa；漏率≤5×10-12 Pa·m3/s. CF150焊接波纹管; 1; 304不锈钢材质；自然长度150mm；含可装卸固定支杆；超高真空适用，极限真空≤5×10-8 Pa；漏率≤5×10-12 Pa·m3/s. 光电探测CF63六通腔; 1; 304不锈钢材质；CF63法兰六通，一头松套法兰设计，总长不超过90mm；四个CF35法兰口，CF35手动直线导入器，行程≥80mm，接驳固定光档片（23mm*5mm方孔，边缘宽度超过5mm，含PD安装位置）；CF35电极馈通（接PD信号线）；超高真空适用，极限真空≤5×10-8 Pa；漏率≤5×10-12 Pa·m3/s；. 泵站腔体; 1; 304不锈钢材质；CF150法兰，长度按真实需求设计，含CF63连接口，与主泵腔成12°双头松套设计，在可安装前提下尽量短，CF63单边长度不超过110mm；超高真空适用，极限真空≤5×10-8 Pa；漏率≤5×10-12 Pa·m3/s；铸铁支撑件，尺寸与现有KYKY/三井300L离子泵适配；. 电离室主件腔室及部分配件; 1; 304不锈钢材质；包含气体电离室基本功能，CF63法兰接口，一头松套设计，总长不超过220mm；包含直线导入器（接驳PD安装板及信号馈通），电离极板一套，电极馈通1个；超高真空适用，极限真空≤5×10-8 Pa；漏率≤5×10-12 Pa·m3/s；. 真空腔; 1; 304不锈钢材质；直径≥250mm筒状腔体， 总长不超过450mm； 顶部含CF250转CF100转接段（包含至少2个CF35窗）， 底部CF250法兰含支撑块，含CF250转CF150转接段；腔体底部分布斜入CF35口大于等于6个，之上对应垂直CF35挡板件法兰接入口；再之上侧面含CF100口2个及CF35口；超高真空适用，极限真空≤5×10-8 Pa；漏率≤5×10-12 Pa·m3/s；底部CF35口连接管均为DN40规格；. - 真空腔体及其相关结构零部件：均采用304牌号（0Cr18Ni9）优质不锈钢材料制成。特殊零部件材质按实际需求布置。 - 对真空室体及其相关零、部件，均按照超高真空部品的加工工艺规范为准，完成机加工和清洗及组焊，并进行高温除氢处理，内表面粗糙度应当满足：Ra≤0.8μm。 - 对真空室体及其相关零、部件，所有锐边倒钝，去尖角、毛刺或飞边；所有元件在焊接和装配前需清洁处理，去除油脂、污物、灰尘等，并干燥保存。 - 采用氩弧焊方式完成各真空部件的组焊，焊接要求焊透，焊缝以外无烧熔斑点及焊料流淌，焊接完成后必须对焊缝进行外观检查，焊缝表面不得有裂缝、气孔、夹渣及咬边等焊接缺陷。 - 法兰基本尺寸基于GB/Z 25756-2010，加工完成后要求松套法兰可自由旋转，焊接时法兰螺栓孔在中心线两侧对称分布，不对称度≤0.1mm。 - 真空部件极限真空≤5×10-8 Pa，漏率≤5×10-12 Pa·m3/s (以氦质谱检漏仪的检测结果为准)。 - 甲方提供镜箱初步设计方案，乙方根据甲方提供的初步方案，进行细化，提供solidworks模型文件及加工图纸，经甲方确认后进行加工。 - 到货后负责相应配件的物理安装准直工作。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：图纸确认后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付40%合同款，货到验收合格后付清尾款。 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含材料证明、真空检测报告。现场验收指标漏率≤5×10-12 Pa·m3/s。 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：